מסור
פתיחת מים בגג (אלפרד)
פתיחת ביוב – ברז ימני
הפעלת קומפרסור. לחץ נדרש בין 4 ל 5 ATM.
מחכים שהצג יגיע מעל 2
סוגרים ביוב פותחים מים ואת הברז האדום ברצפה.
הדלקת מכונה
שם משתמש וסיסמא   
סימון init system
Create backup

הדבקת wafer
חיתוך רצועת דבק לפי גודל מסגרת (עם סכין יפני – במקום)
הפרדת ציפוי הדבק 
מציאת הצד הלא נדבק של הציפוי. מניחים בצד.
הנחת מסגרת מעל הדבק וחיתוך מסביב
הנחת הפרוסה ב45 מעלות. 
הנחת הצד הלא נדבק של הציפוי מעל הפרוסה
הפיכת המסגרת
הצמדת הפרוסה בתנועות של שעון (למניעת בועות)
הצמדת הדבק למסגרת 
הסרת ציפוי


הכנת המערכת לחיתוך
פרוצדורת MAUAL ALIGNMENT
הכנסת דגם TEST, רצוי זהה לפרוסה הנחתכת.
LOAD
פתיחת מכסה וקיבוע
הכנסת הדגם
FINISH
Auto define job
בוחרים תוכנית שמתאימה ל TEST 
לוודא להב. גודל פרוסה.
מוצאים קו ישר וזזים לנקודה ימנית (בהתאם להוראות המכונה)
פוקוס על אמצע הקו
NEXT
בפרוסה מרובעת צריך להגיע לנקודה שמשם מתחיל לחתוך (APC)
FINISH
"לרוץ" על הקו ולוודא שבריבוע הכחול כל הקו מסומן
Finish, finish


Y offset על דגם TEST (התאמה בין המצלמה למיקום הלהב)
Y offset   תאום בין המצלמה לחיתוך. חותכים ורואים שהמצלמה והחיתוך באותו מקום.
מגדירים מהיכן מתחיל החיתוך (move to single cut position)
הולכים למקום הרצוי - NEXT
NEXT   מתבצע חיתוך.
מדליקים מצלמה, פוקוס,
רואים שהריבוע נמצא על קו החיתוך. אם לא, מזיזים את המצלמה (הריבוע) לקו חיתוך ואז המכשיר יודע את הסטיה שלו.
 רצים על קן החיתוך מוודאים שהוא מיושר לכל האורך.
FINISH
UNLOAD

חיתוך פרוסה אמיתית
בחירת תוכנית
Auto define job
 לוודא להב. גודל פרוסה. ושאר פרמטרים
("cut" to see parameters)

בניית תוכנית על פי דרישת לקוח - מרחקים, זויות
פרוצדורת MAUAL ALIGNMENT  
מוצאים קו ישר (פרוסה עגולה בקטע המיושר) וזזים לנקודה ימנית (בהתאם להוראות המכונה)
פוקוס על אמצע הקו
NEXT
ריבוע כחול על הקו 
בפרוסה מרובעת צריך להגיע לנקודה שמשם מתחיל לחתוך (APC)
FINISH
"לרוץ" על הקו ולוודא שבריבוע הכחול כל הקו מסומן
MAUAL ALIGNMENT על כל הזויות. בסופו DEFINE CUT POSITION

לוודא בחיתוך הארוך ביותר שמגיע מחוץ לוויפר.
לוודא שקווי החיתוך האמיתיים (בבדיקה עם I) לא נופלים על ה PATTERN

חיתוך כל הפרוסה. (איקון מצד ימין)
FINISH
UNLOAD

אחרי חיתוך 
הדלקת UV
לשים במכשיר, פרוסה הפוכה
הפעלה
סטופר 8 דק.

סיום
מסור: FINISH   
כפתור OFF
אחרי שהמצלמה נכבית לסגור מים ואוויר.
ברז אדום ברצפה אחרי ה UV

UV
לחכות כמה דקות לחכות לפני כיבוי המכשיר.
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